- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

各科室采购设备一批项目询价采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管插管车（送药车） | 国产 | 辆 | 1 | 2900 |  | 抢救车 |
| 2 | 脉冲治疗仪（针灸用） | 国产 | 台 | 2 | 700 |  |  |
| 3 | ABS治疗车 | 国产 | 辆 | 4 | 882 |  | 3层带抽屉 |
| 4 | 床头柜 | 国产 | 个 | 7 | 617.4 |  |  |
| 5 | 医用空气压缩机（拖三） | 国产 | 台 | 1 | 4850 |  | 口腔科室使用 |
| 合计金额（元）： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

以上报价已包含税费，以及运输安装等产生的其他相关费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：               身份证号：

电    话：               日    期：2025年  月    日

服务参数要求

- 一、气管插管车（送药车）

- 1、主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

- 2、ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；

- 3、车体正面：配置至少六层抽屉。

- 4、抽屉内3*3分隔片，可自由分隔。

- 5、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中至少两只带刹车功能。

- 6、外形尺寸（mm）:625*475*920（±5mm）；

- 二、脉冲治疗仪（针灸用）

- *1.五种输出波形:连续、断续、疏密、起伏、起止波形。

- *2.基波脉冲频率范围在1.2~55Hz±30%，脉冲宽度0.6ms±0.15ms。

- 3.输出脉冲波形具有低频、低压、脉宽宽特点。

- 4.输出电流限值,负栽为1000Ω时输出电流有效值小于10mA。

- 5.最大输出功率1000Q负载下0.09VA，各组输出强度单独可调。

- 6.有辅助探测穴位功能，音乐提示功能、定时功能、电源交直流转换功能，开机安全保护功能。

- 7.输出直流分量为0。

- 三、ABS治疗车

- 1、台面采用ABS注塑工艺一次成型；三层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，至少配两只抽屉。

- 2、静音脚轮，其中两只带刹车功能

- 3、车体外形尺寸: ≥720*460*910mm

- 4、配置清单：推车1个、护栏3个、抽屉2个、医用轮4个、黄色医疗垃圾桶1个（带标识）、黑色生活垃圾桶1个（带标识）。

- 四、床头柜

- 1、产品组成:采用全塑结构设计生产，由柜体、顶板、抽屈、餐拉板、隔板、等组成。外形美观，轻巧，结构牢固。主要材料为ABS,PP。

- 2、产品预期用途:医用床头柜，产品一般用于医疗机构或类似场所。

- 3、产品规格参数：外形尺寸（mm）:480*465*745（±5mm）；抽屈内尺寸（mm）: 370*405*90mm（±5mm）。

- 五、医用空气压缩机（拖三）

- 1.环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

- 2.相对湿度：≤ 70%

- 3.大气压力：86 ～ 106Kpa

- 4.通风流量 ≥0.22 m3/sec

- 5.额定电压：单相 220V±10%

- 6.频率：50Hz

- 7.额定功率：1.1KW

- 8.一体式结构，双气缸1100W空压机头、供气，具有电路保护的功能。

- 9.输出流量：在0.5 MPa输出压力时，140L/min（不带干燥）；

- 10.汽缸数量：4气缸无油空压泵头。

- 11.压力开关启/闭压力设置：4.5/8.0 bar；

- 12.8bar电流消耗：8.8-11.4A

- 13.马达保护开关：4.8A

- 14.额定输出功率：1.1KW

- 15.电机转速：1400-1700/min

- 16.主保险丝：LA-10A

- 17.保护系统：IP54

- 18.储气罐容量：60L；

- 19.噪音水平：不大于65 dB(A)

- 20.外形尺寸（H×W×D）：820×440×700MM。(木箱尺寸)

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致保亭黎族苗族自治县人民医院：

- 兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的各科室采购设备一批项目(采购编号：BYXJ-2025051）采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：2025年   月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。