## 项目报价单
项 目 报 价 单
报价单位： （盖公章）
项 目 报 价
维保费率 | %
报价说明：此报价包含以下维保方案内容，响应维保方案所有内容
维 保 方 案
项目 | 内 容
维保范围 | 509台设备，原值金额为3,024.811万元（实际清查为准）
维保内容 | 包括设备日常巡检、定期预防性保养、故障维修、配件更换、校准检测、院感防控相关处理、技术培训及档案管理等全流程维保服务，确保设备符合医疗临床使用标准及相关管理规范。
服务期 | 合同服务期为三年，一年一签
设备新增与退出机制： | 服务期间按院方要求需新增出保设备按中标维保费率纳入维保，报废设备按程序退出，费用按服务数量及时间（月）相应调整。
核心服务 | 1.在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规。如特种设备(灭菌器等)严格按各级主管部门要求持证上岗进行维保和管理。
2.提供7*24小时报修值班电话，并保障畅通。报修后，在30分钟内响应报修，在72小时内完成维修（如特殊配件，则96小时内完成维修），上门维修不收取上门费及工时费，无维修次数限制。
3.为医院医疗设备提供的整体服务中所需的易损耗材免费更换，如导联线、血氧探头、袖带、滤网、氧电池、密封圈、过滤器、体外电极板、采样针、ICU设备储电电池（不含其他科室的设备储电池）等；建立院内自有耗材库，满足临床科室随时领用，保障临床业务开展。
4.为医院医疗设备提供的整体服务中所需的配件免费更换，原则更换的配件必须使用原厂全新配件，提供来源证明，如因设备厂家已明确停产的等其他外部原因导致无法使用原厂全新配件的，经医院同意后可以使用同品质替代全新配件，所有配件需符合国家标准，具备合格证明。
5.维修后进行性能测试和安全性检测，出具检测报告。更换配件维修后保修期至少为1年。
6.建立维修档案，按院方要求完善设备维修记录（不仅限于远程诊断报告，安全测试报告，工作单等）、巡检保养记录、耗材更换记录、故障统计分析报告。
7.维护保养：维保方应严格按照原厂家的标准进行设备测试和维护保养并提供符合安全标准的服务报告，急救生命支持类设备每月保养一次，其他设备按原厂标准和医院等级医院评审规定要求，如无具体要求则每季度保养一次，每次保养后提供符合安全标准的服务报告。
8.巡检要求：通过定期按原厂标准和医院等级医院评审规定要求进行巡检，对医院设备的风险等级、运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患并及时进行处理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。急救生命支持类设备每月巡检一次，其他设备每季度巡检，每次巡检后提供符合安全标准的服务报告。
9.校准要求：按原厂标准和医院等级医院评审规定要求或医院规章制度要求进行校准，每年至少一次校准服务。如院内因耗材更换或其他因素需要校准服务，均可免费校准，保障设备准确性。
10.按原厂标准和医院等级医院评审规定要求或医院规章制度要求对设备进行质控检测。配备必要的质控设备，出具符合规范的检测报告。对检测不合格设备立即停用并维修，直至达标，如无法维修给出报废专业建议。
11.保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。
12.中标方无法提供服务范围内个别设备的维修服务或同一维修3个月内累计维修2次及以上，可由采购方自行解决或提供维修渠道，由中标方与其沟通，确认维修事宜，费用由中标方支付。在中标方沟通后，需明确维修时间节点、维修周期，必要时提供备用机。
13.超高清内窥镜影像系统在服务期内维修，如腹腔镜出现故障需外寄维修或超7天未能完成维修，则提供备用镜保障科室业务开展
14.服务方服从院方管理要求及考核。
15.该维保方案内包含解决目前已有的故障问题：18台故障呼吸机。
增值服务 | 1.每年至少2次临床操作培训，根据设备科培训计划制定科室培训内容。
2.每年至少2次专兼职设备管理员培训，协助设备管理员熟练掌握设备日常管理技能。
3.每年1次医工赋能培训，提供操作指导、应用技能提升培训。
4.遇批量维修、集中换件、应急抢修、设备搬迁、计量检测、等级评审或复审等情况，我方免费增派工程师做工作支援。
5.弹性补充值班：根据院方实际工作需求、人员排班情况提供弹性值班服务（全院性服务），在院方工程师休息时段（周末、节假日或医工调休等时间）补充技术力量安排值班，保障设备维修、保养、应急处置不间断。
6.全院医疗设备（不仅限于维保范围内的设备）巡检服务4次/年
7.协助院方做好国家法律规定的计量检测等工作
8.进场提供一次全院医疗设备盘点及贴码服务，服务期间协助医院定期盘点工作开展。
9.提供一套全生命周期管理系统协助我院管理所有的医疗设备（不仅限于维保范围医疗设备）。系统具备资产管理（含档案管理）、共享调配、维修管理、巡检保养、计量质控等功能，支持移动端扫码报修、移动巡检。数据所有权归医院所有，服务期满后无条件移交，服务期内数据实时备份，按医院要求配合提供相关数据。必须确保我院数据安全并签订数据安全协议。
10.提供抗金属标签打印机1台、手持终端2台及柔性抗金属超高频电子标签（RFID）5000张(在报价中单独列示每项单价)

## 清单
卡片编码 | 资产名称 | 计量单位(卡片) | 数量(卡片) | 开始使用日期 | 资产原值 | 规格型号 | 制造商 | 备注
100002213 | 微量注射泵 | 台 | 1 | 2010-06-30 | 13110 | GP-1100型
100002214 | 微量注射泵 | 台 | 1 | 2010-06-30 | 13110 | GP-1100型
100002303 | 微量输液泵 | 台 | 1 | 2010-12-30 | 15990 | ST-500型
100003741 | 单通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 3380 | SK-500I
100003742 | 单通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 3380 | SK-500I
100003743 | 单通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 3380 | SK-500I
100003744 | 单通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 3380 | SK-500I
100003745 | 单通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 3380 | SK-500I
100003746 | 双通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 7150 | SK-500III
100003747 | 双通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 7150 | SK-500III
100003756 | 双通道微量泵 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 7150 | SK-500III
100005044 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 7150 | SK-600I
100005045 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 7150 | SK-600I
100005046 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 7150 | SK-600I
100005047 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 7150 | SK-600I
100005048 | 微量注射泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 3380 | SK-500I
100005049 | 微量注射泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 3380 | SK-500I
100005050 | 微量注射泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 3380 | SK-500I
100005051 | 微量注射泵 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 3380 | SK-500I
100005383 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005384 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005385 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005386 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005387 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005388 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005389 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005390 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005393 | 注射泵（双通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 8350 | SK-500III
100005394 | 注射泵（双通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 8350 | SK-500III
100005395 | 注射泵（双通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 8350 | SK-500III
100005396 | 注射泵（双通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 8350 | SK-500III
100005397 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005398 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005399 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005400 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005401 | 注射泵（单通） | 台 | 1 | 2013-09-25 | 4500 | SK-500I
100005402 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005403 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005404 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005405 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005406 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005407 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005408 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005409 | 输液泵 | 台 | 1 | 2013-09-25 | 7800 | SK-600I
100005619 | 注射泵（四道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 22200 | SK-500IIIA
100005620 | 输液泵 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 7800 | SK-600I
100005621 | 输液泵 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 7800 | SK-600I
100005622 | 输液泵 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 7800 | SK-600I
100005639 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 4500 | SK-500I
100005640 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 4500 | SK-500I
100005641 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 4500 | SK-500I
100005642 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 4500 | SK-500I
100005643 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 4500 | SK-500I
100005645 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 8600 | SK-500III
100005731 | 输液泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 7700 | SK-600I
100005732 | 输液泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 7700 | SK-600I
100005733 | 输液泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 7700 | SK-600I
100005734 | 注射泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 4500 | SK-500I
100005735 | 注射泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 4500 | SK-500I
100005736 | 注射泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 4500 | SK-500I
100005737 | 注射泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 4500 | SK-500I
100005738 | 注射泵 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 4500 | SK-500I
100005843 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 4500 | 深圳深科SK-500Ⅰ
100005844 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 4500 | 深圳深科SK-500 Ⅰ
100005845 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 8600 | 深圳深科SK-500 Ⅲ
100005846 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 8600 | 深圳深科SK-500 Ⅲ
100005857 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 8600 | 深圳深科SK-500 Ⅲ
100005858 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 8600 | 深圳深科SK-500 Ⅲ
100005859 | 输液泵 | 台 | 1 | 2015-12-01 | 7800 | 深圳深科SK-600 Ⅰ
100005860 | 输液泵 | 台 | 1 | 2015-12-01 | 7800 | 深圳深科SK-600 Ⅰ
100005962 | 输液泵 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 7600 | 深科 SK-600I
100005963 | 输液泵 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 7600 | 深科 SK-600I
100005964 | 输液泵 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 7600 | 深科 SK-600I
100005965 | 输液泵 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 7600 | 深科 SK-600I
100005966 | 输液泵 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 7600 | 深科 SK-600I
100006117 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 4350 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800
100006118 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 6500 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800D
100006119 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 6500 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800D
100006120 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 6500 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800D
100006121 | 注射泵（四道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 18300 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800D
100006122 | 注射泵（四道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 18300 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800D
100006124 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2017-01-31 | 4350 | 费森尤斯卡比（长沙）JZB1800
100006506 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 10100 | 深圳迈瑞BeneFusion SP3D
100006507 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 10100 | 深圳迈瑞BeneFusion SP3D
100006508 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006509 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006510 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006511 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006512 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006513 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006514 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006515 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2018-11-30 | 5950 | 深圳迈瑞BeneFusion SP1
100006520 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006521 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006522 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006523 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006524 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006525 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006526 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006527 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006528 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006529 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
100006530 | 输液泵 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 8500 | 深圳迈瑞BeneFusion VP1
ZCLB021222 | 输注泵（双通道） | 台 | 1 | 2022-09-22 | 22800 | BeneFusion SP3D（迈瑞） | 迈瑞
ZCLB021530 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-02-01 | 2860 | HK-400III | 深圳好克
ZCLB021531 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-02-01 | 2860 | HK-400III | 深圳好克
ZCLB021532 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-02-01 | 2860 | HK-400III | 深圳好克
ZCLB021555 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-06-08 | 4200 | KL-602 | 科力医疗
ZCLB021556 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-06-08 | 4200 | KL-602 | 科力医疗
ZCLB021557 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-06-08 | 4200 | KL-602 | 科力医疗
ZCLB021558 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-06-08 | 4200 | KL-602 | 科力医疗
ZCLB021559 | 注射泵 | 台 | 1 | 2023-06-08 | 4200 | KL-602 | 科力医疗
ZCLB021565 | 输液泵 | 台 | 1 | 2022-12-14 | 8700 | KL-8052N | 北京科力
ZCLB021566 | 输液泵 | 台 | 1 | 2022-12-14 | 8700 | KL-8052N | 北京科力
ZCLB021567 | 注射泵 | 台 | 1 | 2022-12-14 | 5900 | KL602 | 北京科力
ZCLB021568 | 注射泵 | 台 | 1 | 2022-12-14 | 5900 | KL602 | 北京科力
ZCLB021681 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021682 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021683 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021684 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021685 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021686 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021687 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021688 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021689 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021690 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021691 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021692 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021693 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021694 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021695 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021696 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021697 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021698 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 2860 | HK-400III | 好克
ZCLB021770 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021771 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021772 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021773 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021774 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021775 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021776 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021777 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021778 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021779 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021780 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021781 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021782 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021783 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021784 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021785 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021786 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021787 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021788 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021789 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 5280 | HK-100 | 好克
ZCLB021817 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 8900 | BeneFusion VP3 | 迈瑞
ZCLB021818 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 8900 | BeneFusion VP3 | 迈瑞
ZCLB021819 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 8900 | BeneFusion VP3 | 迈瑞
ZCLB021820 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 8900 | BeneFusion VP3 | 迈瑞
ZCLB021821 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 8900 | BeneFusion VP3 | 迈瑞
ZCLB021822 | 输液泵 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 8900 | BeneFusion VP3 | 迈瑞
ZCLB021823 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021824 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021825 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021826 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021827 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021828 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021829 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021830 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021831 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021832 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021833 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021834 | 微量泵（双泵） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 11970 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021847 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 8580 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞
ZCLB021848 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 8580 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞
ZCLB021849 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 8580 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞
ZCLB021850 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 8580 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞
ZCLB021851 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 8580 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞
ZCLB021854 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 10600 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB021855 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 10600 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB021856 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 10600 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB021857 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 10600 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB021858 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-12-18 | 10600 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB021869 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-03-10 | 6000 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB021870 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-03-10 | 6000 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB021871 | 注射泵（单通道） | 台 | 1 | 2023-03-10 | 6000 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB021872 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-03-10 | 9800 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021873 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2023-03-10 | 9800 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB021902 | 输液泵 | 台 | 1 | 2024-03-27 | 3500 | ME600 | 科曼
ZCLB021903 | 注射泵 | 台 | 1 | 2024-03-27 | 3500 | ME300 | 科曼
ZCLB02306 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02307 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02308 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02309 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02310 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02311 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02312 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02313 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02314 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02315 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 9000 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB0232 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 10000 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB0233 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 10000 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB0234 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 10000 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB0235 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 10000 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB0236 | 注射泵（双道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 10000 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞
ZCLB0237 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 7980 | BeneFusion SP3 | 深圳迈瑞
ZCLB0238 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 7980 | BeneFusion SP3 | 深圳迈瑞
ZCLB0239 | 注射泵（单道） | 台 | 1 | 2020-01-02 | 7980 | BeneFusion SP3 | 深圳迈瑞
ZCLB0240 | 输液泵 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 8490 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞
ZCLB02535 | 注射泵（双通道） | 台 | 1 | 2020-12-10 | 21200 | 迈瑞SP3D | 迈瑞
ZCLB02584 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion VP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02585 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion VP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02586 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion VP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02587 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion VP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02588 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion VP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02589 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 10000 | BeneFusion SP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02590 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 10000 | BeneFusion SP3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02727 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02728 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02729 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02730 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02731 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02732 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02733 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02734 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02735 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02736 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02737 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02738 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02739 | 输液泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 9000 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02740 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02744 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02745 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02746 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02747 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02748 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02749 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02750 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02751 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02752 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02753 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02754 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02755 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02756 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02757 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02758 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02759 | 注射泵 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 13000 | BeneFusion SP3D | 迈瑞
ZCLB02936 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02937 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02938 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02939 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02940 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02941 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02942 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02943 | 输液泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 12960 | BeneFusion VP1 | 迈瑞
ZCLB02952 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02953 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02954 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02955 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02956 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02957 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02958 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
ZCLB02959 | 注射泵（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 8960 | BeneFusion SP1 | 迈瑞
100001391 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2008-01-01 | 21000 | CMS-9000
100001398 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2008-07-31 | 20000 | PM-900
100001401 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2010-04-30 | 7800
100001402 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2010-04-30 | 7800 | UT4000C
100001403 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2010-06-30 | 64600 | M9A
100001408 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2010-07-31 | 32870 | PM-9000E
100003003 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2011-11-30 | 74000 | BeneHeartD6
100003004 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2011-11-30 | 74000 | BeneHeartD6
100003006 | 多参数中央监护系统（一拖六） | 套 | 1 | 2011-11-30 | 450000 | MFM-CMS+M9
100003725 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100003726 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100003727 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100003728 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100003729 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100003730 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100003731 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2012-09-30 | 24700 | PM-9000
100005040 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 24700 | PM-9000
100005041 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 24700 | PM-9000
100005042 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 24700 | PM-9000
100005043 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2013-04-30 | 24700 | PM-9000
100005410 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005411 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005412 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005413 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005414 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005415 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005416 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005417 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005418 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005419 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005420 | 监护仪 | 台 | 1 | 2013-09-27 | 36000 | PM-9000
100005625 | 心电监护仪（婴儿） | 台 | 1 | 2014-07-31 | 53000 | Beneview T5
100005629 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005630 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005631 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005632 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005633 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005634 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005635 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005636 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005637 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005638 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2014-07-31 | 36000 | IPM 10
100005752 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 29500 | IPM10
100005753 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 29500 | IPM10
100005754 | 心电监护仪（新生儿） | 台 | 1 | 2015-07-01 | 52500 | BeneViewT5
100005852 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2015-12-01 | 44000 | 迈瑞IPM 10
100005853 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2015-12-01 | 44000 | 迈瑞IPM 10
100005864 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2015-12-01 | 44000 | 迈瑞IPM 10
100005955 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 36000 | 迈瑞IPM10
100005956 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 36000 | 迈瑞IPM10
100005957 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 36000 | 迈瑞IPM10
100005958 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 36000 | 迈瑞IPM10
100005959 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 36000 | 迈瑞IPM10
100006105 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2017-01-31 | 65000 | 迈瑞T5
100006108 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2017-01-31 | 28000 | 迈瑞IMEC10
100006453 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 迈瑞IMEC10
100006454 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 迈瑞IMEC10
100006455 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 迈瑞IMEC10
100006456 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 迈瑞IMEC10
100006457 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 迈瑞IMEC10
100006458 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 金科威CM10
100006459 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 37500 | 金科威CM10
100006924 | 新生儿监护仪 | 台 | 1 | 2019-12-17 | 43000 | IPM5 Neo | 深圳迈瑞
100006925 | 新生儿监护仪 | 台 | 1 | 2019-12-17 | 43000 | IPM5 Neo | 深圳迈瑞
100006926 | 新生儿监护仪 | 台 | 1 | 2019-12-17 | 43000 | IPM5 Neo | 深圳迈瑞
100006927 | 病人中心监护系统（一拖五） | 台 | 1 | 2019-12-17 | 439000 | Bene VI Sion Bene Vision N12 | 深圳迈瑞
100006928 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2019-12-17 | 87000 | Bene Vi Siong N12 | 深圳迈瑞
ZCLB021214 | 心电监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2022-09-22 | 35500 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021215 | 心电监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2022-09-22 | 35500 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021216 | 心电监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2022-09-22 | 35500 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021415 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 30250 | ePM10C | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021416 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 30250 | ePM10C | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021417 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 30250 | ePM10C | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021418 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 30250 | ePM10C | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021419 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 30250 | ePM10C | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021420 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 30250 | ePM10C | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021422 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-22 | 80000 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗
ZCLB021451 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2023-01-29 | 75000 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞
ZCLB021452 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2023-01-29 | 75000 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞
ZCLB021528 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-02-01 | 20900 | B105M | 通用电气
ZCLB021529 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-02-01 | 20900 | B105M | 通用电气
ZCLB021561 | 中央监护系统（1拖5） | 台 | 1 | 2022-12-14 | 378000 | X12 | 深圳理邦
ZCLB021562 | 体外除颤监护仪 | 台 | 1 | 2022-12-14 | 126000 | DFM100 | 飞利浦
ZCLB021607 | 除颤监护起搏一体机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 68000 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB021608 | 除颤监护起搏一体机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 68000 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB021609 | 除颤监护起搏一体机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 68000 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB021610 | 除颤监护起搏一体机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 68000 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB021632 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021633 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021634 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021635 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021636 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021637 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021638 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021639 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021640 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021641 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021642 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021643 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021644 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021645 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021646 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021647 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 6900 | M9000E | 艾瑞康
ZCLB021724 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021725 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021726 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021727 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021728 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021729 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021730 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021731 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021732 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021733 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021734 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021735 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021736 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021737 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021738 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021739 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021740 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021741 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021742 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021743 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021744 | 监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-28 | 7200 | PM700D | 武汉中琪
ZCLB021800 | 中央监护系统（一拖六） | 台 | 1 | 2023-11-20 | 408000 | CM12 | 飞利浦
ZCLB021816 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 99400 | BeneHeart D6 | 迈瑞
ZCLB021874 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2023-03-10 | 30250 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021875 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2023-03-10 | 30250 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021876 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2023-03-10 | 30250 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021901 | 除颤监护起搏一体机 | 台 | 1 | 2024-03-27 | 150000 | X Series | 卓尔
ZCLB02191 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2020-02-29 | 110000 | Efficia DFM100 | 飞利浦
ZCLB021936 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2024-06-11 | 35650 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021937 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2024-06-11 | 35650 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021938 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2024-06-11 | 35650 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB021939 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2024-06-11 | 35650 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB02196 | 病人监护仪MP5 | 台 | 1 | 2020-02-29 | 108500 | M8105A | 飞利浦
ZCLB022020 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2025-11-28 | 19750 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB022021 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2025-11-28 | 19750 | ePM10 | 迈瑞
ZCLB0223 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0224 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0225 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0226 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0227 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0228 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0229 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB0230 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB02302 | 中央监护系统（一拖八中心监护系统） | 套 | 1 | 2020-07-05 | 549000 | BeneVision、BeneVision N12和ePM 12M。 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB0231 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2020-01-02 | 34980 | IMEC12 | 深圳迈瑞
ZCLB02522 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2020-09-08 | 89700 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞
ZCLB02534 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 2020-12-10 | 65000 | 迈瑞D3 | 迈瑞
ZCLB02538 | 监护仪 | 台 | 1 | 2020-12-10 | 30800 | 迈瑞 epm10 | 迈瑞
ZCLB02601 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 50000 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02602 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 50000 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02604 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 87300 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02714 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02715 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02716 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02717 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02718 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02719 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02720 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02721 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02722 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02723 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 39880 | EPM12 | 迈瑞
ZCLB02845 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 87600 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞
ZCLB02850 | 中央监护系统（病人监护仪4台） | 套 | 1 | 2021-05-31 | 300000 | BeneVision + BeneVision N12 | 深圳迈瑞
ZCLB02865 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 49960 | ePM10/迈瑞 | 迈瑞
ZCLB02866 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 49960 | ePM10/迈瑞 | 迈瑞
ZCLB02867 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 49960 | ePM10/迈瑞 | 迈瑞
ZCLB02868 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 49960 | ePM10/迈瑞 | 迈瑞
ZCLB02869 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 49960 | ePM10/迈瑞 | 迈瑞
ZCLB02870 | 病人监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 79960 | BeneVison N12 | 迈瑞
ZCLB02871 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 89960 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB02872 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 89960 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB02873 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 89960 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB02874 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 89960 | BeneHeart D3 | 迈瑞
ZCLB02875 | 除颤监护仪（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 89960 | BeneHeart D3 | 迈瑞
100001496 | 德尔格呼吸机 | 台 | 1 | 2008-09-30 | 395000 | Evita2dura
100001497 | 高频喷射急救呼吸机 | 台 | 1 | 2010-06-30 | 70110 | 300CG
100001498 | 高频喷射急救呼吸机 | 台 | 1 | 2010-06-30 | 70110 | 300CG
100003001 | 儿童呼吸机 | 台 | 1 | 2011-11-30 | 400000 | Evita4
100005756 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2015-07-01 | 410000 | Savina300 |  |  | 保内
100005848 | 新生儿无创持续气道正压呼吸机（CPAP） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 139200 | 广东鸽子AD-Ⅱ(鼻塞式)
100005851 | bipap无创呼吸机 | 台 | 1 | 2015-12-01 | 62000 | 澳大利亚（瑞思迈）VPAP-Ⅲ-ST-A
100005855 | 呼吸机（急诊） | 台 | 1 | 2015-12-01 | 86000 | 北京航天长峰ACM812A
100005952 | 救护车载呼吸机 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 80000 | 航天长峰ACM812A
100005953 | 救护车载呼吸机 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 80000 | 航天长峰ACM812A
100006100 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2017-01-31 | 500000 | 德尔格Savina300
100006172 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 2017-08-03 | 250000 | V60
100006505 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2018-11-30 | 467200 | 德尔格EVITAV300 |  |  | 保内
100006801 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2019-10-31 | 289000 | SV300（深圳迈瑞）
ZCLB021007 | 呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 349960 | SV600 | 迈瑞
ZCLB021008 | 呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 349960 | SV600 | 迈瑞
ZCLB021449 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 2023-01-29 | 281000 | SV70S | 深圳迈瑞
ZCLB021450 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 2023-01-29 | 281000 | SV70S | 深圳迈瑞
ZCLB021517 | 有创呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-02-01 | 127800 | SV350 | 深圳迈瑞
ZCLB021518 | 有创呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-02-01 | 127800 | SV350 | 深圳迈瑞
ZCLB021519 | 无创呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2023-02-01 | 114900 | SV70S | 深圳迈瑞
ZCLB021563 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2022-12-14 | 386000 | S1200 | 舒普思达
ZCLB021612 | 急救呼吸机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 98000 | SV300 | 迈瑞
ZCLB021613 | 急救呼吸机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 98000 | SV300 | 迈瑞
ZCLB021614 | 急救呼吸机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 98000 | SV300 | 迈瑞
ZCLB021615 | 急救呼吸机 | 台 | 1 | 2023-09-26 | 98000 | SV300 | 迈瑞
ZCLB021707 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021708 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021709 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021710 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021711 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021712 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021713 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021714 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 123000 | VG70 | 谊安
ZCLB021715 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 128000 | Boaray5000D | 普博
ZCLB021716 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 128000 | Boaray5000D | 普博
ZCLB021717 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 128000 | Boaray5000D | 普博
ZCLB021718 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 128000 | Boaray5000D | 普博
ZCLB021719 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 128000 | Boaray5000D | 普博
ZCLB021720 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 128000 | Boaray5000D | 普博
ZCLB021721 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 126000 | SH300 | 易世恒
ZCLB021722 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 126000 | SH300 | 易世恒
ZCLB021723 | 呼吸机（有创无创通用） | 台 | 1 | 2023-11-28 | 126000 | SH300 | 易世恒
ZCLB021801 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 149200 | SV60 | 迈瑞
ZCLB021802 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 350000 | SV600 | 迈瑞
ZCLB021803 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 2023-11-20 | 350000 | SV600 | 迈瑞
ZCLB021897 | 新生儿转运呼吸机 | 台 | 1 | 2024-03-27 | 180000 | HAMILTON-C1 | 哈美顿
ZCLB02193 | 急救呼吸机（转运） | 台 | 1 | 2020-02-29 | 74400 | 6000S | 安保
ZCLB02303 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2020-07-05 | 299000 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份
ZCLB02521 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2020-09-08 | 329300 | SV600 | 深圳迈瑞
ZCLB02539 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2020-12-10 | 76200 | 德国维曼 MEDUMAT Easy CPR | 德国维曼
ZCLB02543 | 呼吸机 | 台 | 1 | 2020-12-05 | 494600 | Ev1ta | Dragcn德尔格 |  | 保内
ZCLB02640 | 呼吸机（气动） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 99850 | CAREventALS
ZCLB02641 | 呼吸机（气动） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 99850 | CAREventALS
ZCLB02642 | 呼吸机（气动） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 99850 | CAREventALS
ZCLB02846 | 呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 337000 | SV600 | 深圳迈瑞
ZCLB02847 | 呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 337000 | SV600 | 深圳迈瑞
ZCLB02848 | 呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 337000 | SV600 | 深圳迈瑞
ZCLB02849 | 呼吸机（迈瑞） | 台 | 1 | 2021-05-31 | 337000 | SV600 | 深圳迈瑞
100003002 | 麻醉气体监护仪 | 台 | 1 | 2011-11-30 | 155000 | Vamos
100005950 | 麻醉呼吸机 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 400000 | 德尔格 Fabius Plus XL
100006263 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 30000 | CL-2000i
100006804 | 超高清内窥镜影像系统 | 台 | 1 | 2019-10-31 | 1997000 | OTV-S190（奥林巴斯）
100006923 | 全自动生化血液体液分析系统 | 台 | 1 | 2019-12-01 | 2098000 | BS-2000M/BC-6000PLUS
ZCLB021148 | 台式蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 2022-01-06 | 129200 | Vacuklav 31B+
ZCLB02145 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 1 | 2020-04-15 | 398375 | MAST-A
ZCLB02146 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 1 | 2020-04-15 | 398375 | MAST-A
ZCLB02154 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 台 | 1 | 2020-01-07 | 331400 | PS-100X（过氧化氢）
ZCLB02647 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 496500 | 迈瑞 BC-5180CRP
ZCLB02649 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 2021-05-31 | 1109000 | 迈瑞 BS-860