## Sheet1
医疗器械调研清单(编号：SBKDY-202609-001)
报价单位：
报价产品总要求：产品须与医院相关设备兼容使用，加压器与内窥镜提供3年质保，其他器械提供1年质保
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 报价产品品牌 | 报价产品规格/型号 | 报价产品技术参数 | 报价产品参数相对调研要求是符合还是不符合 | 预算单价 | 预算金额
1 | 加压器 | 1 | 套 | 1.压力调节≥250mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动；（提供彩页或者产品使用说明书或技术白皮纸书等证明）
2.流量调节≥2200ml/min；（提供彩页或者产品使用说明书或技术白皮纸书等证明）
3.显示窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量；
4.支持恒流输出模式与脉冲输出模式双制式运行，两种工作模式独立可调，可根据不同治疗场景灵活切换选用。
5.设备配备声光双重报警提示功能，异常状态下同步发出灯光警示与蜂鸣声响，直观提醒操作人员及时处置。
6.按键式面板，功能按键数量≥6个；（提供彩页或者产品使用说明书或技术白皮纸书等证明）
7.配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌；
配置清单：加压器 传感器 短穿刺针 加压器皮管 出水接头
2 | 内窥镜 | 1 | 套 | 1.内窥镜视向角≥30°，内窥镜直径≤4mm；
2.内窥镜视场角≥60°；
3.内窥镜工作长度≥302 mm；
4.内窥镜光学工作距≥20mm；
5.内窥镜有效景深 3mm～50mm，近距可清晰识别微小病灶，远距满足腔内大范围探查；内窥镜有效光度率 DM≤1000 cd/(m²・lm)，光路光损耗低，光能传输效率高；（提供产品说明书或技术白皮书等证明）
6.内窥镜显色指数Ra≥85；中心分辨力≥3.3 C/°；
7.电切镜管外鞘≤24Fr，电切镜管内鞘≥22Fr；（提供彩页或产品说明书或技术白皮书等证明）
8.进出水口配备金属控水阀门，通过金属阀门实现水路开关控制，操作便捷，结构坚固耐用；
9.电切操作器、内鞘、外鞘采用快速按锁式连接结构，无需辅助工具即可快速拆装，组件对接稳固，缩短术中器械装配时间；
配置清单：内窥镜 操作器 内鞘 外鞘 内鞘闭孔器 双极连接线 电切环 电凝环 针状电极 消毒盒
3 | 穿刺器 | 1 | 个 | 直径≥10.5mm，工作长度≥119mm
4 | 穿刺杆 | 2 | 个 | 直径≤10mm
5 | 穿刺器 | 2 | 个 | 直径≥5.5mm，工作长度≥119mm
6 | 穿刺杆 | 2 | 个 | 直径≤5mm
7 | 转换器 | 2 | 个 | 直径5-10mm
8 | 气腹针 | 2 | 个 | 直径≥2mm，工作长度≥120mm
9 | 电凝钩 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330mm
10 | 电凝铲 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330mm
11 | 吸引器 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330mm
12 | 施夹器 | 1 | 个 | 材质：塑料夹不可吸收，规格：直径≥10mm（xl），工作长度≥330mm
13 | 施夹器 | 1 | 个 | 材质：塑料夹可吸收，规格：直径≥10mm，工作长度≥330mm
14 | 弯头持针器 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330mm
15 | 单极线 | 1 | 个 | 工作长度≥3000mm
16 | 弯剪 | 2 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330mm
17 | 弯分离钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
18 | 小头弯分离钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
19 | 带齿无伤抓钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
20 | 系膜抓钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
21 | 鸭嘴抓钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
22 | 粗齿单开分离钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
23 | 胆囊抓钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
24 | 组织抓钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
25 | 鼠齿抓钳 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
26 | 肠钳带锁 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
27 | 鼠齿抓钳带锁 | 1 | 个 | 直径≤5mm，工作长度≥330m
28 | 消毒盒 | 1 | 个 | 材质：不锈钢 网状； ≥长55mm×宽25mm×高8mm