- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

医用创口冲洗机采购项目市场询价采购清单

- 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用创口冲洗机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

以上报价已包含税费，以及主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造与安装（院方指定地点）、调试、培训、备品备件、售后服务等所有费用，并提供5年质保。

报价单位：（盖章）

联 系 人：               身份证号：

电    话：               日    期：2026年  月    日

二、设备参数要求

1.清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口。

2、清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。

3、清洗液冲洗功能： 使用清洗液冲洗喷洒伤口。

4、交替冲洗功能：清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。

5、喷头可调功能：*使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。

6、打印功能：*具备打印创口冲洗记录单功能，记录单应包含冲洗开始和结束时间；支持自定义设置并打印医疗机构名称。

7、4寸以上触摸显示屏，可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间。

8、清水冲洗性能指标

8.1、清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min，流量档位≥5档。

8.2、*清水最大流量时扬程≥1600mm,清水最小流量时,扬程≥100mm。

8.3、清水出水温升≥20℃。

8.4、清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3 ℃。

9、清洗液冲洗性能指标

9.1、清洗液流量≥100 ml/min。

9.2、*清洗液扬程≥800mm。

10、设备维护提醒功能：具有“设备维护”功能项，根据维护周期自动提醒维护。

11、管路防残留/自清洁功能：设备应具备防止清洗液残留的措施（如自动清水冲洗管路、独立管路设计或使用一次性管路等），确保下次使用时管路内无清洗液残留。

三、设备配置清单

| 配 置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 冲洗机主机 | 1 | 台 |
| 冲洗池 | 1 | 台 |
| 冲洗机专用打印纸 | 8 | 卷 |
| 保险管 | 2 | 个 |
| 设备安装包 | 1 | 套 |

四、商务要求

（1）设备如需接入院内系统，须开放数据，免接入费用。

（2）供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

（3）交货地点：保亭黎族苗族自治县人民医院

（4）项目完成时间（服务期限）：合同签订后10日内。

（5）付款方式：双方协商